## Slide 1: Afsluiting meetmiddel grondwaterpeil
Holland Innovative: Simone Bouwmans
Vention: Frank Poort
Tim Stek

## Slide 2: Overzicht document
Deze presentatie geeft een overzicht van wat er is gedaan in de haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling van een alternatief meetmiddel.
Op iedere slide is weergegeven in welk document meer details te vinden zijn.
Inhoud:
  Aanleiding
  Eisen meetmiddel
  Haalbaarheidsonderzoek radar en gemotoriseerd meetmiddel
  Conclusies en vervolg

## Slide 3: Conclusies vooronderzoek
Bij 15% van de metingen wordt een afwijking van >3cm tussen de handmeting en de automatische meting gevonden.’
Een deel van de metingen kon niet goed worden beoordeld. Bijvoorbeeld door een raar patroon in de automatische meting.
Tussen Ultimo en FEWS worden ook afwijkingen gevonden. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het gebruik van een standaard luchtdruk.

## Slide 4: Eisen aan het meetmiddel
Digitaal meetbewijs: terug te vinden wat de gemeten waarde was.​
Zo min mogelijk manuele handelingen (digitaal administratie systeem)​
Aflees-systeem eenduidiger (mbt fouten bij aflezen meetlint)​
Klein​
Robuust (vocht in buis, weersomstandigheden)​
Geen laptop meer nodig
Meer informatie: VT_WSWS_20201109_Functional requirements_v0.1.docx

## Slide 5: Peilbuis eigenschappen
Peilbuis​
Huidige handmeter: 10m​
Diepte peilbuis: water 5 a 6 m; diepte peilbuis max 7 m​
50-70cm boven de grond (max 2m, oppervlaktewater)​
HDPE (dikte 6mm; oud: soms 2mm)​
Binnen-diameter 40mm (nieuw 50mm) (~12 oude diepe buizen 28mm, sensor eruit om diep genoeg te kunnen meten)​
Zit 10-15 cm onder de rand van de buiten-buis (onder slot, antenne gsm2)​
Beschermkoker​
Totaal 1 m hoog (soms langer voor opp water: 2m)​
50 cm in de grond​
HDPE (dikte 7mm)​
Buiten diameter 20 cm​
Gat voor slot en rvs plaatje zodat het slot niet in de koker valt​
Ankers aan de onderkant 30 cm​
Sensor: i-real en keller online​
Sensor in het water, niet altijd volledig onder het oppervlak (?)​
Diameter kabel + opbossing (meestal kan je gewoon langs de opbossing meten)​
Diameter sensor: 22mm​
Peilbuis staat niet helemaal recht, dus de sensor kan tegen de zijkant hangen, terwijl de kabel bovenin in het midden hangt.​
Grond oppervlak
Water oppervlak
Te meten afstand

## Slide 6: Mogelijke alternatieven
Technieken die bekeken zijn, maar waarschijnlijk niet voor een verbetering zullen zorgen:
Ultrasoon
GPS
Druksensor
Laser
Doorontwikkeling van twee technieken.
Radar
Gerobotiseerd meetlint
Meer informatie: VT_WSWS_20201106_List of evaluated technologies_v0.1.docx

## Slide 7: Gemotoriseerd meetlint - ontwerp
Geschatte grootte
15x15x5cm​
~500g
Testopstelling
Schets eindproduct
Meer informatie: Design files

## Slide 8: Radar - ontwerp
Geschatte grootte
5x5x15cm​
~200g
Testopstelling
Schets eindproduct
Meer informatie: Design files

## Slide 9: Vergelijking Meetmethoden
Referentie: handmeting
Afwijking van minder dan 3 cm:
Automatische meting: 50%
Gemotoriseerd: 71%
Radar: 71%
Meer informatie: VT_WSWS_20201109_Performance evaluation and recommendation_v0.1.docx
20200901_Veld_report_v0.3.docx Map: Metingen

## Slide 10: Vergelijking methoden
Gemotoriseerd meetlint | Radar
+ Minder ontwikkelingsrisico | + Kleiner en lichter dan huidige meetmiddel
+ Goedkoper te produceren bij grote aantallen | + Makkelijk te gebruiken
 | + Kans op meetfout zeer klein
 | + Robuust (nauwelijks onderhoud)
 | + Meer meetinformatie beschikbaar waar op termijn iets mee gedaan kan worden
 | + Zeer korte meettijd
- Grootte en gewicht vergelijkbaar met huidige opstelling | - Complex algoritme
- Ingewikkelder te gebruiken dan de radar | - Duurdere productiekosten (dure onderdelen)
- Iets langere meetduur dan huidige meting | - Groter ontwikkelingsrisico
Meer informatie: VT_WSWS_20201109_Performance evaluation and recommendation_v0.1.docx
Advies: Radar geeft de grootste verbetering in gebruiksgemak zonder verlies van meet-betrouwbaarheid

## Slide 11: Doorontwikkeling
Advies: Radar
Meer onderzoek nodig:
  Andere grondsoorten
  Gevoeligheid voor gebruik (bijv. scheve plaatsing)
  Meer situaties (peilbuizen, weersomstandigheden, grondvochtigheid, …)
HI en Vention zullen kijken naar de mogelijkheid om dit project zelf door te zetten.

## Slide 13: Grondwaterpeil meten met radar
Oude methode: Meetlint | Nieuwe methode: Radar
- Veel handmatige handelingen met risico tot fouten (diepte aflezen, opschrijven, overtypen, nogmaals overtypen). - Afmeting: 15 * 15 * 10 cm | + Grondwaterpeil kan automatisch naar computer, telefoon of server gezonden worden. + Afmeting: 5 * 5 * 15 + Meting door een druk op de knop: snel en gemakkelijk
 | Verder onderzoek: - Invloed van verschillende grondtypen op het signaal. - Bepalen van minimaal en maximaal meetbare waterpeil
Testopstelling
Schets eindproduct